附件
2024年天津市医疗器械抽检产品检验方案
无源产品

1、髋关节假体-股骨柄

一、检验依据

（一）YY 0118-2016 《关节置换植入物 髋关节假体》

（二）产品技术要求

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1 
	化学成分
	YY 0118-2016；
产品技术要求
	7.2.1；
/
	全部合格
	是
	留样
	不测“其他元素”

	2 
	显微组织
	YY 0118-2016；
产品技术要求
	7.2.2；
/
	1[0，1]
	是
	原样
	仅适用于锻造股骨柄

	3 
	金属表面
	YY 0118-2016；
产品技术要求
	8.2.1；
/
	1[0，1]
	是
	原样
	　

	4 
	表面缺陷
	YY 0118-2016；
产品技术要求
	8.3；
/
	1[0，1]
	是
	原样
	　

	5 
	锥连接部位表面粗糙度
	YY 0118-2016；
产品技术要求
	8.4.2；
/
	1[0，1]
	是
	原样
	　


三、综合判定原则

（一）表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。 

（三）适用的检验项目应当符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。以本方案中项目名称出具检验报告。

（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

（五）若所抽产品为2018年1月1日之前生产，则按照产品技术要求进行判定。

2、髋关节假体-髋臼杯

一、检验依据

（一）YY 0118-2016 《关节置换植入物 髋关节假体》

（二）产品技术要求

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1 
	化学成分
	YY 0118-2016；
产品技术要求
	7.2.1；
/
	全部合格
	是
	留样
	不测“其他元素”。

	2 
	显微组织
	YY 0118-2016；
产品技术要求
	7.2.2；
/
	1[0，1]
	是
	原样
	仅适用于锻造金属髋臼杯

	3 
	金属表面
	YY 0118-2016；
产品技术要求
	8.2.1；
/
	1[0，1]
	是
	原样
	　

	4 
	表面缺陷
	YY 0118-2016；
产品技术要求
	8.3；
/
	1[0，1]
	是
	原样
	　


三、综合判定原则

（一）表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。 

（三）适用的检验项目应当符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。以本方案中项目名称出具检验报告。 

（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

（五）若所抽产品为2018年1月1日之前生产，则按照产品技术要求进行判定。

3、髋关节假体-髋臼内衬

一、检验依据

（一）YY 0118-2016 《关节置换植入物 髋关节假体》

（二）产品技术要求

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1 
	密度
	YY 0118-2016；
产品技术要求
	7.3.1；
/
	1[0，1]
	是
	留样
	适用于常规超高分子量聚乙烯材料

	2 
	微量元素（Ti）
	YY 0118-2016；
产品技术要求
	7.3.1；
/
	1[0，1]
	是
	留样
	适用于常规超高分子量聚乙烯材料

	3 
	塑料表面
	YY 0118-2016；
产品技术要求
	8.2.2；
/
	1[0，1]
	是
	原样
	　

	4 
	关节面表面粗糙度
	YY 0118-2016；
产品技术要求
	8.4.1；
/
	1[0，1]
	是
	原样
	　


三、综合判定原则

（一）表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。 

（三）适用的检验项目应当符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。以本方案中项目名称出具检验报告。 

（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

（五）若所抽产品为2018年1月1日之前生产，则按照产品技术要求进行判定。

4、膝关节假体-股骨髁

一、检验依据

（一）YY 0502-2016 《关节置换植入物 膝关节假体》

（二）产品技术要求

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1 
	化学成分
	YY 0502-2016； 
产品技术要求
	7.2.1；
/
	全部合格
	是
	留样
	不测“其他元素”

	2 
	显微组织
	YY 0502-2016； 
产品技术要求
	7.2.2；
/
	1[0,1]
	是
	原样
	适用于锻造产品

	3 
	金属表面
	YY 0502-2016； 
产品技术要求
	8.2.1；
/
	1[0,1]
	是
	原样
	/

	4 
	表面缺陷
	YY 0502-2016； 
产品技术要求
	8.3；
/
	1[0,1]
	是
	原样
	/

	5 
	关节面表面粗糙度
	YY 0502-2016； 
产品技术要求
	8.4.1：
/
	1[0,1]
	是
	原样
	/

	6 
	非关节面表面粗糙度
	YY 0502-2016； 
产品技术要求
	8.4.3；
/
	1[0,1]
	是
	原样
	/


三、综合判定原则

（一）表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

（三）适用的检验项目应当符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。以本方案中项目名称出具检验报告。

（四）若所抽产品为2018年1月1日之前生产，则仅按产品技术要求进行判定。

（五）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

5、膝关节假体-胫骨衬垫

一、检验依据

（一）YY 0502-2016 《关节置换植入物 膝关节假体》

（二）产品技术要求

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1 
	杂质元素（Ti）
	YY 0502-2016； 
产品技术要求
	7.3.1；
/
	1[0,1]
	是
	留样
	适用于常规超高分子量聚乙烯材料

	2 
	密度
	YY 0502-2016； 
产品技术要求
	7.3.1；
/
	1[0,1]
	是
	留样
	适用于常规超高分子量聚乙烯材料

	3 
	塑料表面
	YY 0502-2016； 
产品技术要求
	8.2.2；
/
	1[0,1]
	是
	原样
	/

	4 
	表面粗糙度
	YY 0502-2016； 
产品技术要求
	8.4.2；
/
	1[0,1]
	是
	原样
	/


三、综合判定原则

（一）表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

（三）适用的检验项目应当符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。以本方案中项目名称出具检验报告。

（四）若所抽产品为2018年1月1日之前生产，则仅按产品技术要求进行判定。

（五）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

6、脊柱板

一、检验依据

产品技术要求

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1 
	化学成分
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样
	金属材料不测“其他元素”

	2 
	显微组织
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	　

	3 
	硬度
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	　

	4 
	表面缺陷
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	　

	5 
	外观
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	　


三、综合判定原则

（一）表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

（三）适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。

（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

（五）由多部件组成的脊柱板，只检测脊柱板主体部分。

7、脊柱棒

一、检验依据

产品技术要求

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1 
	化学成分
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样
	不测“其他元素”

	2 
	显微组织
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	　

	3 
	抗拉强度
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	留样
	　

	4 
	点蚀电位
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	留样
	适用于不锈钢材质

	5 
	表面缺陷
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	　

	6 
	外观
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	　


三、综合判定原则

（一）表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

（三）适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。

（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

8、脊柱螺钉

一、检验依据

产品技术要求

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1 
	化学成分
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样
	金属材料不测“其他元素”

	2 
	显微组织
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	　

	3 
	硬度
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	　

	4 
	表面缺陷
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	　

	5 
	外观
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	　


三、综合判定原则

（一）表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

（三）适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。

（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

（五）由多部件组成的脊柱螺钉，只检测脊柱螺钉主体部分。

9、椎间融合器

一、检验依据

产品技术要求

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1 
	化学成分
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样
	不测“其他元素”。

不测涂层部分。

	2 
	显微组织
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	　

	3 
	红外光谱
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	不测改性PEEK

	4 
	Tg、Tc、Tm
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	留样
	不测改性PEEK

	5 
	重金属总量，以铅计
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	留样
	不测改性PEEK

	6 
	硬度
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	　

	7 
	表面缺陷
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	　

	8 
	外观
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	　


三、综合判定原则

（一）表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

（三）适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。

（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

（五）表中序号1、2和6-8适用于金属融合器，序号3-5和8适用于PEEK融合器。由多部件组成的融合器，只检测融合器主体部分。

10、椎体成形球囊

一、检验依据

产品技术要求

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1 
	导管外观
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	

	2 
	导管有效长度
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	

	3 
	导管外径
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	

	4 
	球囊长度
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	原样
	

	5 
	导管连接强度
	产品技术要求
	/
	1[0，1]
	是
	留样
	

	6 
	环氧乙烷残留量
	产品技术要求
	/
	全部合格
	否
	不允许复检
	

	7 
	紫外吸光度
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样
	


三、综合判定原则

（一）表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

（三）适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。

（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

11、锁定型金属接骨板钉系统

一、检验依据

（一）YY 0017-2016 《骨接合植入物 金属接骨板》

（二）YY 0018-2016 《骨接合植入物 金属接骨螺钉》

（三）产品技术要求

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	显微组织
	YY 0017-2016/ YY 0018-2016
产品技术要求
	4.1/5.1
/
	1[0,1]
	是
	原样
	

	2
	硬度
	YY 0017-2016/ YY 0018-2016
产品技术要求
	4.2.1/5.2.2
/
	1[0,1]
	是
	原样
	

	3
	弯曲强度和等效弯曲刚度
	YY 0017-2016产品技术要求
	4.2.2
/
	2[0,1]
	是
	留样
	适用于金属接骨板

	4
	最大扭矩和断裂扭转角
	YY 0018-2016
产品技术要求
	5.2.1

/
	2[0,1]
	是
	留样
	适用于金属接骨螺钉

	5
	表面粗糙度
	YY 0017-2016

产品技术要求
	4.4.2

/
	3[0,1]
	是
	原样
	适用于金属接骨板

	6
	外观
	YY 0017-2016/ YY 0018-2016
产品技术要求
	4.4.3/5.4.3
/
	3[0,1]
	是
	原样
	

	7
	尺寸
	YY 0017-2016/ YY 0018-2016
产品技术要求
	4.5.2和4.5.3/5.5
/
	3[0,1]
	是
	原样
	接骨板测试孔的尺寸d1和/或槽的尺寸d；

接骨螺钉测试最大直径d1、底径d5


三、综合判定原则

（一）表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。 

（三）适用的检验项目应当符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。以本方案中项目名称出具检验报告。 

（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

（五）若所抽产品为2018年6月1日之前生产，则按照产品技术要求进行判定。

12、血液透析及相关治疗用浓缩物（透析液）

一、检验依据

1.YY 0598-2015《血液透析及相关治疗用浓缩物》（含1号修改单）

2.产品技术要求 

二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1 
	溶质浓度（钾离子、钙离子、镁离子）
	YY 0598-2015；
产品技术要求
	5.2；
/
	全部合格
	是
	留样
	　

	2 
	微生物限度
	YY 0598-2015；
产品技术要求
	5.3；
/
	全部合格
	否
	不允许复检
	　

	3 
	内毒素限量
	YY 0598-2015；
产品技术要求
	5.4；
/
	全部合格
	否
	不允许复检
	　

	4 
	微粒污染
	YY 0598-2015；
产品技术要求
	5.6；
/
	全部合格
	是
	留样
	　


三、综合判定原则

（一）表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
（三）适用的检验项目应符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。以本方案中项目名称出具检验报告。
（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。 

13、吸痰管（呼吸道用吸引导管、一次性使用组合式吸痰管等）

一、检验依据

	产品技术要求


 二、检验项目

	 序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定

原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1 
	吸引导管的管身外径和管身最小内径
	产品技术要求
	/
	3[0,1]
	是
	原样
	

	2 
	管身的实际长度
	产品技术要求
	/
	3[0,1]
	是
	原样
	

	3 
	尖端端孔的最小内径
	产品技术要求
	/
	3[0,1]
	是
	原样
	

	4 
	尖端、端孔和孔眼
	产品技术要求
	/
	3[0,1]
	是
	原样
	

	5 
	接头内径
	产品技术要求
	/
	3[0,1]
	是
	原样
	

	6 
	连接牢固度
	产品技术要求
	/
	3[0,1]
	是
	留样
	

	7 
	管身性能
	产品技术要求
	/
	3[0,1]
	是
	原样
	


三、综合判定原则

	（一）表中任意项判定为不合格，本次抽检综合结论为不合格。
（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
（三）适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。
（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。 


14、麻醉机和呼吸机用呼吸管路

一、检验依据

	产品技术要求 


 二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1 
	长度
	产品技术要求
	/
	5[0,1]
	是
	留样
	　

	2 
	转换接头
	产品技术要求
	/
	5[0,1]
	是
	留样
	　

	3 
	装配端
	产品技术要求
	/
	5[0,1]
	是
	留样
	　

	4 
	连有一个Y形件的呼吸管路
	产品技术要求
	/
	5[0,1]
	是
	留样
	　

	5
	无菌
	产品技术要求


	/
	全部合格
	否
	不允许复检
	


三、综合判定原则

（一）表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
（三）适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。
（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。 

15、一次性使用气管插管

一、检验依据

	1. YY 0337.1-2002 《气管插管第1部分：常用型插管及接头》
2. 产品技术要求


二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检

样品
	备注

	1 
	气管插管尺寸（内径）
	YY 0337.1-2002
产品技术要求
	4.2.1.2
/
	3[0，1]
	是
	留样
	

	2 
	气管插管尺寸（外径）
	YY 0337.1-2002
产品技术要求
	4.2.1.3
/
	3[0，1]
	是
	留样
	

	3 
	套囊（最大距离）
	YY 0337.1-2002
产品技术要求
	4.5.2
/
	3[0，1]
	是
	留样
	

	4 
	套囊（充起直径）
	YY 0337.1-2002
产品技术要求
	4.5.3
/
	3[0，1]
	是
	留样
	

	5 
	套囊（缩陷试验）
	YY 0337.1-2002
产品技术要求
	4.5.4
/
	3[0，1]
	是
	留样
	

	6 
	套囊（突出试验）
	YY 0337.1-2002
产品技术要求
	4.5.5
/
	3[0，1]
	是
	留样
	

	7 
	无菌
	YY 0337.1-2002
产品技术要求
	6.1
/
	全部合格
	否
	不允许复检
	


三、综合判定原则

	（一）表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
（三）适用的检验项目应符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。
（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。


16、一次性使用输液器 带针

一、检验依据

1. GB 8368-2018《一次性使用输液器 重力输液式》
2. GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》
3. 产品技术要求

二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	微粒污染
	GB 8368-2018
产品技术要求
	6.1
/
	全部合格
	是
	留样
	

	2
	泄漏
	GB 8368-2018
	6.2
/
	5[0,1]
	是
	留样
	

	3
	药液过滤器
	GB 8368-2018
	6.7
/
	5[0,1]
	是
	留样
	

	4
	滴斗与滴管（滴重）
	GB 8368-2018
	6.8
/
	5[0,1]
	是
	留样
	

	5
	外圆锥接头
	GB 8368-2018
	6.12
/
	5[0,1]
	是
	留样
	

	6
	还原物质（易氧化物）
	GB 8368-2018
	7.1
/
	全部合格
	是
	留样
	

	7
	环氧乙烷残留量
	GB 8368-2018
	7.6
/
	全部合格
	否
	不允许复检
	

	8
	连接牢固度
	GB 18671-2009
产品技术要求
	6.3
/
	5[0,1]
	是
	留样
	

	9
	泄漏
	GB 18671-2009
产品技术要求
	6.4
/
	5[0,1]
	是
	留样
	

	10
	流量
	GB 18671-2009
产品技术要求
	6.5
/
	5[0,1]
	是
	留样
	


三、综合判定原则

（一）表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
（三）适用的检验项目应当符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。以本方案中项目名称出具检验报告。
（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

17、一次性使用配药用注射器

一、检验依据

产品技术要求。

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品

	1
	外观
	产品技术要求
	/
	2[0,1]
	是
	留样

	2
	标尺
	产品技术要求
	/
	2[0,1]
	是
	留样

	3
	标尺的数字
	产品技术要求
	/
	2[0,1]
	是
	留样

	4
	公称容量线的标尺总长
	产品技术要求
	/
	2[0,1]
	是
	留样

	5
	标尺位置
	产品技术要求
	/
	2[0,1]
	是
	留样

	6
	外套
	产品技术要求
	/
	2[0,1]
	是
	留样

	7
	按手间距
	产品技术要求
	/
	2[0,1]
	是
	留样

	8
	残留容量
	产品技术要求
	/
	1[0,1]
	是
	留样

	9
	酸碱度
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样


三、综合判定原则

（一）表中任意项判定为不合格，本次抽检综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

（三）适用的检验项目应符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。

（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

18、一次性使用（无菌）针灸针

一、检验依据

（一）GB2024-2016《针灸针》；

（二）产品技术要求。

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品

	1
	针体直径
	GB2024-2016
	4.1.1
	3[0,1]
	是
	留样

	
	
	产品技术要求
	/
	
	
	

	2
	针体长度
	GB2024-2016
	4.1.2
	3[0,1]
	是
	留样

	
	
	产品技术要求
	/
	
	
	

	3
	针灸针针柄长度
	GB2024-2016
	4.1.3
	3[0,1]
	是
	留样

	
	
	产品技术要求
	/
	
	
	

	4
	硬度
	GB2024-2016
	4.2
	3[0,1]
	是
	留样

	
	
	产品技术要求
	/
	
	
	

	5
	针体与针柄连接牢固度
	GB2024-2016
	4.6
	3[0,1]
	是
	留样

	
	
	产品技术要求
	/
	
	
	

	6
	针柄
	GB2024-2016
	4.8
	3[0,1]
	是
	留样

	
	
	产品技术要求
	/
	
	
	

	7
	平直
	GB2024-2016
	4.9
	3[0,1]
	是
	留样

	
	
	产品技术要求
	/
	
	
	

	8
	色泽
	GB2024-2016
	4.10
	3[0,1]
	是
	留样

	
	
	产品技术要求
	/
	
	
	

	9
	针体耐腐蚀性能
	GB2024-2016
	4.12
	3[0,1]
	是
	留样

	
	
	产品技术要求
	/
	
	
	


三、综合判定原则

（一）表中任意项判定为不合格，本次抽检综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

（三）适用的检验项目应符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。

（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

19、一次性使用无菌注射针

一、检验依据

1.GB15811-2016 《一次性使用无菌注射针》
2.产品技术要求

二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	清洁
	GB15811-2016
产品技术要求
	6.1
/
	5[0,1]
	是
	原样
	

	2
	正直
	GB15811-2016
产品技术要求
	6.3
/
	5[0,1]
	是
	留样
	

	3
	连接牢固度
	GB15811-2016
产品技术要求
	6.4
/
	5[0,1]
	是
	留样
	

	4
	针尖
	GB15811-2016
产品技术要求
	6.7
/
	5[0,1]
	是
	原样
	

	5
	针管（尺寸）
	GB15811-2016
产品技术要求
	6.8.3
/
	5[0,1]
	是
	留样
	

	6
	内圆锥接头（尺寸）
	GB15811-2016
产品技术要求
	6.9.2
/
	5[0,1]
	是
	留样
	

	7
	重金属总含量（金属离子）
	GB15811-2016
产品技术要求
	7.3
/
	全部合格
	是
	留样
	


三、综合判定原则

（一）表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
（三）适用的检验项目应符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。
（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

20、一次性使用静脉采血针

一、检验依据

产品技术要求。

二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品

	1
	外观
	产品技术要求
	/
	2[0,1]
	否
	

	2
	连接牢固度
	产品技术要求
	/
	2[0,1]
	否
	

	3
	内腔畅通性
	产品技术要求
	/
	2[0,1]
	否
	

	4
	对接端针管长度
	产品技术要求
	/
	2[0,1]
	否
	

	5
	胶套自密封性
	产品技术要求
	/
	2[0,1]
	否
	

	6
	软管
	产品技术要求
	/
	2[0,1]
	否
	

	7
	密封性
	产品技术要求
	/
	2[0,1]
	否
	


三、综合判定原则

风险监测。

21、一次性使用末梢采血针

一、检验依据

产品技术要求。

二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品

	1
	外观
	产品技术要求
	/
	2[0,1]
	否
	

	2
	连接牢固度
	产品技术要求
	/
	2[0,1]
	否
	

	3
	穿刺性能
	产品技术要求
	/
	2[0,1]
	否
	

	4
	无菌
	产品技术要求
	/
	全部合格
	否
	


三、综合判定原则

风险监测。

22、医用防护口罩

一、检验依据

	1. GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》
2. 产品技术要求 


 二、检验项目

	 序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品

	1
	口罩基本要求
	GB 19083-2010
	4.1
	3[0,1] 
	是
	原样

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	

	2
	口罩带（预处理前）
	GB 19083-2010
	4.3
	2[0,1] 
	是
	留样

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	

	3 
	过滤效率（预处理前）
	GB 19083-2010
	4.4
	3[0,1] 
	是
	留样

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	

	4 
	气流阻力（预处理前）
	GB 19083-2010
	4.5
	3[0,1]
	是
	留样

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	

	5
	合成血液穿透
	GB 19083-2010
	4.6
	5[0,1] 
	是
	留样

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	

	6
	环氧乙烷残留量（如采用环氧乙烷灭菌）
	GB 19083-2010
	4.9
	全部合格
	否
	

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	

	7
	密合性
	GB 19083-2010
	4.12
	10[2,3] 
	是
	留样

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	


三、综合判定原则

	（一）表中序号1-6任意项判定为不合格，本次抽检综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

（三）适用的检验项目应符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求（或注册产品标准）

（四）序号7“密合性”项目为考察项目，不纳入综合判定。

（五）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。




23、医用外科口罩

一、检验依据

	1. YY 0469-2011《医用外科口罩》
2. 产品技术要求 


 二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品

	1
	外观
	YY 0469-2011
	4.1
	3[0,1] 
	是
	原样

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	

	2
	结构与尺寸
	YY 0469-2011
	4.2
	3[0,1] 
	是
	原样

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	

	3 
	鼻夹
	YY 0469-2011
	4.3
	3[0,1] 
	是
	原样

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	

	4 
	口罩带
	YY 0469-2011
	4.4
	3[0,1]
	是
	留样

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	

	5
	合成血液穿透（预处理前）
	YY 0469-2011
	4.5
	3[0,1] 
	是
	留样

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	

	6
	细菌过滤效率
	YY 0469-2011
	4.6.1
	3[0,1] 
	是
	留样

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	

	7
	颗粒过滤效率（预处理前）
	YY 0469-2011
	4.6.2
	3[0,1] 
	是
	留样

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	

	8
	压力差
	YY 0469-2011
	4.7
	5[0,1]
	是
	留样

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	

	9
	环氧乙烷残留量（如采用环氧乙烷灭菌）
	YY 0469-2011
	4.10
	全部合格 
	否
	

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	


三、综合判定原则

（一）表中任意项判定为不合格，本次抽检综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

（三）适用的检验项目应符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求（或注册产品标准）。

（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

24、一次性使用医用口罩

一、检验依据

产品技术要求（或注册产品标准）。

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品

	1
	外观
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	3[0,1] 
	是
	原样

	2
	结构与尺寸
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	3[0,1] 
	是
	原样

	3
	鼻夹
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	3[0,1]
	是
	原样

	4
	口罩带
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	3[0,1] 
	是
	留样

	5
	细菌过滤效率
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	3[0,1] 
	是
	留样

	6
	通气阻力
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	3[0,1]
	是
	留样

	7
	环氧乙烷残留量
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	全部合格 
	否
	


三、综合判定原则

（一）表中任意项判定为不合格，本次抽检综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

（三）适用的检验项目应符合经注册或者备案的产品技术要求（或注册产品标准）。

（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

25、一次性使用医用防护服

一、检验依据

	1. GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》
2. 产品技术要求 


二、检验项目

 

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品

	1
	外观
	GB 19082-2009
	4.1
	3[0,1] 
	是
	原样

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	

	2
	抗渗水性
	GB 19082-2009
	4.4.1
	3[0,1] 
	是
	留样

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	

	3 
	抗合成血液穿透性
	GB 19082-2009
	4.4.3
	3[0,1] 
	是
	留样

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	

	4 
	断裂强力
	GB 19082-2009
	4.5
	5[0,1]
	是
	留样

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	

	5
	过滤效率
	GB 19082-2009
	4.7
	3[0,1] 
	是
	留样

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	

	6
	环氧乙烷残留量（如采用环氧乙烷灭菌）
	GB 19082-2009
	4.13
	全部合格
	否
	

	
	
	产品技术要求（或注册产品标准）
	/
	
	
	


三、综合判定原则

	（一）表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
（三）适用的检验项目应当符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。以本方案中项目名称出具检验报告。
（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。 


26、组合式骨科外固定支架

一、检验依据

	产品技术要求 


 二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	外观
	产品技术要求
	/
	1[0,1]
	是
	原样
	

	2
	使用性能
	产品技术要求
	/
	1[0,1]
	是
	原样
	

	3
	耐腐蚀性能
	产品技术要求
	/
	1[0,1]
	是
	留样
	适用于不锈钢部件

	4
	金属部件表面粗糙度
	产品技术要求
	/
	1[0,1]
	是
	原样
	


 三、综合判定原则
	（一）表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
（三）适用的检验项目应当符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。以本方案中项目名称出具检验报告。
（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。


27、牙种植体

一、检验依据

	1.YY 0315-2016 《钛及钛合金牙种植体》
2.产品技术要求 


 二、检验项目
	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1 
	牙种植体化学成分（Fe和C元素）
	YY 0315-2016；
产品技术要求
	5.1.1；
/
	全部合格
	是
	留样
	不测涂层部分

	2 
	显微组织
	YY 0315-2016；
产品技术要求
	5.2；
/
	1[0，1]
	是
	原样
	材质非GB/T 13810中牌号不按YY 0315-2016检验

	3 
	外观
	YY 0315-2016；
产品技术要求
	5.4.1；
/
	5[0，1]
	是
	原样
	　

	4 
	表面缺陷
	YY 0315-2016；
产品技术要求
	5.4.2；
/
	5[0，1]
	是
	原样
	　

	5 
	无菌
	YY 0315-2016；
产品技术要求
	5.7；
/
	全部合格
	否
	不允许复检
	非无菌供应不测此项


 

三、综合判定原则

	（一）表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
（三）适用的检验项目应当符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。以本方案中项目名称出具检验报告。
（四）若所抽产品为2018年1月1日之前生产，则按照产品技术要求进行判定。

（五）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。


28、牙科车针

一、检验依据

	产品技术要求 


 二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1 
	外观
	产品技术要求
	/
	3[0,1]
	是
	原样
	　

	2 
	尺寸
	产品技术要求
	/
	3[0,1]
	是
	原样
	　

	3 
	径向跳动
	产品技术要求
	/
	3[0,1]
	是
	留样
	　

	4 
	耐腐蚀性
	产品技术要求
	/
	3[0,1]
	是
	留样
	　


三、综合判定原则

（一）表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格；
（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格；
（三）适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。
（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
29、一次性使用口腔器械盒

一、检验依据

产品技术要求。

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品

	1
	无菌
	产品技术要求
	/
	全部合格
	否
	

	2
	牙探针柄部和头部连接的拉伸测试
	产品技术要求
	/
	全部合格
	否
	

	3
	牙探针柄部和头部连接的扭矩测试
	产品技术要求
	/
	全部合格
	否
	

	4
	医用检查垫的外观
	产品技术要求
	/
	全部合格
	否
	


三、综合判定原则

风险监测。

30、注射用交联透明质酸钠凝胶

一、检验依据

产品技术要求 

二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	渗透压
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样
	.

	2
	pH值
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样
	.

	3
	红外光谱
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样
	

	4
	游离透明质酸钠含量（如有）
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样
	


三、综合判定原则

（一）表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

（三）适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。
（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

（五）序号3“红外光谱”和序号4“游离透明质酸钠含量”项目为考察项目，不纳入综合判定。

31、医用透明质酸钠凝胶

一、检验依据

	产品技术要求 


 二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检

样品
	备注

	1
	pH
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样
	　

	2 
	紫外吸收
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样
	　

	3 
	渗透压
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样
	　

	4 
	折光率
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样
	　

	5 
	重金属含量
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样
	　

	6 
	细菌内毒素
	产品技术要求
	/
	全部合格
	否
	不允许复检
	　

	7 
	无菌
	产品技术要求
	/
	全部合格
	否
	不允许复检
	　


 三、综合判定原则

	（一）表中任意检验项目判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
（三）适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。
（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。 


32、医用创面敷料（水胶体敷料）

一、检验依据

产品技术要求
二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	尺寸
	产品技术要求
	/
	3[0,1]
	是
	留样
	

	2
	持黏性
	产品技术要求
	/
	1[0,1]
	是
	留样
	

	3
	酸碱度
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样
	

	4
	重金属
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样
	

	5
	可伸展性
	产品技术要求
	/
	1[0,1]
	是
	留样
	

	6
	永久变形
	产品技术要求
	/
	1[0,1]
	是
	留样
	

	7
	无菌
	产品技术要求
	/
	全部合格
	否
	不允许复检
	


三、综合判定原则

风险监测。
33、医用超声耦合剂

一、检验依据

YY 0299-2016 《医用超声耦合剂》

二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	pH
	YY 0299-2016
	/
	全部合格
	是
	留样
	/


三、综合判定原则

风险监测。

34、一次性血琼脂培养基

一、检验依据

产品技术要求。

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品

	1
	外观
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样

	2
	琼脂厚度
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样

	3
	微生物限度检查
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样

	4
	生长试验
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样


三、综合判定原则

（一）表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

（三）适用的检验项目以注册产品/产品技术要求中的规定为判定依据。

（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

35、胱抑素C测定试剂（盒）

一、检验依据

产品技术要求（或注册产品标准）。

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品

	1
	线性区间
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样

	2
	重复性
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样

	3
	准确度
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样


三、综合判定原则

（一）表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

（三）适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

36、C反应蛋白测定试剂盒

一、检验依据

产品技术要求（或注册产品标准）。

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品

	1
	准确度
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样

	2
	线性
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样

	3
	重复性
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样


三、综合判定原则

（一）表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

（三）适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

37、同型半胱氨酸测定试剂（盒）

一、检验依据

产品技术要求（或注册产品标准）。

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品

	1
	线性
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样

	2
	重复性
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样

	3
	准确度
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样


三、综合判定原则

（一）表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

（三）适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

38、人绒毛膜促性腺激素（HCG)检测试纸（胶体金免疫层析法）

一、检验依据

产品技术要求。

二、检验项目及判定原则

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品

	1
	膜条宽度
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样

	2
	液体移行速度
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样

	3
	检出限
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样

	4
	重复性
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	留样


三、综合判定原则

（一）表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。

（二）样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。

（三）适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

（四）所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

有源产品

39． 电动洗胃机

一、检验依据

（一）YY 1105-2008《电动洗胃机》；

（二）产品技术要求（或注册产品标准）。
二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	流量
	YY 1105-2008 
	4.6
	全部合格
	是
	原样
	/

	2
	冲、吸转 

换装置
	YY 1105-2008 
	4.8
	全部合格
	是
	原样
	/


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.以本方案中项目名称出具检验报告。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

40．超声治疗设备

一、检验依据

（一）GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》；

（二）GB 9706.205-2020《医用电气设备 第2-5部分：超声理疗设备的基本安全和基本性能专用要求》或GB 9706.7-2008 《医用电气设备 第2-5部分 超声理疗设备专用安全要求》

（三）产品技术要求（或注册产品标准）。

二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	输入功率
	GB 9706.1-2020
	4.11
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	2
	指示灯颜色
	GB 9706.1-2020
	7.8.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	3
	漏电流和患者辅助电流（工作温度下）
	GB 9706.1-2020
	8.7
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据, 不进行潮湿预处理

	4
	装置型号的特殊标记
	GB 9706.205-2020
	201.7.2.101
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	5
	指示灯和按钮
	GB 9706.1-2007
	6.7
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	6
	输入功率
	GB 9706.1-2007
	7.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	7
	连续漏电流和患者辅助电流（工作温度下）
	GB 9706.1-2007
	19
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据, 不进行潮湿预处理

	8 
	设备或设备部件的外部标记
	GB 9706.7-2008
	6.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.以本方案中项目名称出具检验报告。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

41．治疗呼吸机（生命支持）

一、检验依据

（一） GB9706.1-2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》或GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分 基本安全和基本性能的通用要求》；

（二） GB 9706.28-2006 《医用电气设备 第2部分：呼吸机安全专用要求 治疗呼吸机》或GB 9706.212-2020《医用电气设备 第2-12部分:重症护理呼吸机的基本安全和基本性能专用要求》；

（三）产品技术要求（或注册产品标准）。
二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	输入功率
	GB9706.1-2007
	7.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	2
	保护接地阻抗
	GB9706.1-2007
	18f)
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	3
	连续漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下）
	GB9706.1-2007
	19
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据,不进行潮湿预处理

	4
	误操作电源开关
	GB9706.28-2006
	49.104
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	5
	呼吸压力的测量
	GB9706.28-2006
	51.104
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	6
	输入功率
	GB 9706.1-2020
	4.11
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	7
	保护接地阻抗
	GB 9706.1-2020
	8.6.4
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	8
	连续漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下）
	GB 9706.1-2020
	8.7
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，不进行潮湿预处理

	9
	气道压力的测量
	GB 9706.212-2020
	201.12.4.102
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	10
	供应呼吸机的一个气源故障
	GB 9706.212-2020
	201.13.102
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.以本方案中项目名称出具检验报告。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
42．病人监护仪

一、检验依据

（一）YY 9706.249-2023《医用电气设备 第2-49部分：多参数患者监护设备安全专用要求》或YY 0668-2008《医用电气设备 第2-49部分：多参数患者监护设备安全专用要求》；

（二）YY 9706.230-2023《医用电气设备 第2-30部分：自动无创血压计的基本安全和基本性能专用要求》或YY 0667-2008《医用电气设备 第2-30部分：自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求》；

（三）YY 9706.261-2023《医用电气设备 第2-61部分:脉搏血氧设备的基本安全和基本性能专用要求》或YY 0784-2010 《医用电气设备 医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求》；

（四）GB 9706.227-2021《医用电气设备 第2-27部分:心电监护设备的基本安全和基本性能专用要求》；

（五）产品技术要求（或注册产品标准）。

二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	电源自动切换
	9706.249-2023
	201.11.8
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	2
	结构
	YY 9706.230-2023
	201.101.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	3
	脉率准确度
	YY 9706.261-2023
	201.12.1.104
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	4
	频率响应
	GB 9706.227-2021
	201.12.1.101.8 a)
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	5
	电源自动切换
	YY 0668-2008
	49.2c）
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	6
	设备或设备部件的外部标记
	YY 0667-2008
	6.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	7
	脉率准确度
	YY 0784-2010
	50.104
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

43．心电记录仪

一、检验依据

（一）GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》；

（二）YY 9706.247-2021《医用电气设备 第2-47部分：动态心电图系统的基本安全和基本性能专用要求》或YY 0885-2013《医用电气设备 第2部分：动态心电图系统的安全和主要性能专用要求》；

（三）产品技术要求（或注册产品标准）。

二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	IP分类
	GB 9706.1-2020
	7.2.9
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	2
	应用部分
	GB 9706.1-2020
	7.2.10
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	3
	控制装置
	GB 9706.1-2020
	7.4.2
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	4
	设备或设备部件的外部标记
	GB 9706.1-2007
	6.1 l）
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	5
	增益准确度
	YY 9706.247-2021
	201.12.4.4.104
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	6
	频率响应
	YY 9706.247-2021
	201.12.4.4.108 b）
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	7
	增益设置与切换
	YY 9706.247-2021
	201.12.4.4.111
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	8
	增益精确度
	YY 0885-2013
	51.5.4
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	9
	频率响应
	YY 0885-2013
	51.5.9
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	10
	增益设置与切换
	YY 0885-2013
	51.5.14
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.以本方案中项目名称出具检验报告。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

44．远程动态心电记录仪
一、检验依据

（一）GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》；

（二）YY 9706.247-2021《医用电气设备 第2-47部分：动态心电图系统的基本安全和基本性能专用要求》或YY 0885-2013《医用电气设备 第2部分：动态心电图系统的安全和主要性能专用要求》；

（三）产品技术要求（或注册产品标准）。
二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	IP分类
	GB 9706.1-2020
	7.2.9
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	2
	应用部分
	GB 9706.1-2020
	7.2.10
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	3
	控制装置
	GB 9706.1-2020
	7.4.2
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	4
	设备或设备部件的外部标记
	GB 9706.1-2007
	6.1 l）
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	5
	增益准确度
	YY 9706.247-2021
	201.12.4.4.104
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	6
	频率响应
	YY 9706.247-2021
	201.12.4.4.108 b）
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	7
	增益精确度
	YY 0885-2013
	51.5.4
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	8
	频率响应
	YY 0885-2013
	51.5.9
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.以本方案中项目名称出具检验报告。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

45．半导体激光治疗机

一、检验依据

（一）GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》；

（二）GB 9706.222-2022《医用电气设备 第2-22部分：外科、整形、治疗和诊断用激光设备的基本安全和基本性能专用要求》或GB 9706.20-2000 《医用电气设备 第2部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求》

（三）GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求》；

（四）YY 0845-2011《激光治疗设备 半导体激光光动力治疗机》；

（五）YY 1289-2016《激光治疗设备 眼科半导体激光光凝仪》；

（六）产品技术要求（或注册产品标准）。

二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	输入功率
	GB 9706.1-2020
	4.11
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	2
	阻抗及载流能力
	GB 9706.1-2020
	8.6.4
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	3
	漏电流和患者辅助电流
	GB 9706.1-2020
	8.7
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，不进行潮湿预处理

	4
	激光准备就绪指示器
	GB 9706.222-2022
	201.10.4.101 d）
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	5
	激光发射指示器
	GB 9706.222-2022
	201.10.4.101 e）
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	6
	控制器和仪表的准确性
	GB 9706.222-2022
	201.12.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	7
	紧急激光终止器
	GB 9706.222-2022
	201.12.4.4.101
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	8
	待机/准备就绪装置
	GB 9706.222-2022
	201.10.4.101 g）
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	9 
	输入功率
	GB 9706.1-2007
	7
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	10 
	保护接地阻抗
	GB 9706.1-2007
	18f)
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	11 
	连续漏电流和患者辅助电流
	GB 9706.1-2007
	19
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，不进行潮湿预处理

	12 
	激光准备指示器
	GB 9706.20-2000
	32d)
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	13
	激光辐射发射指示器
	GB 9706.20-2000
	32e)
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	14
	控制器件和仪表的准确性
	GB 9706.20-2000
	50.2
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	15 
	紧急激光终止器
	GB 9706.20-2000
	51.101
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	16
	待机/准备
	GB 9706.20-2000
	56.101
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	17
	遥控联锁连接器
	GB 7247.1-2012 
	4.4
	全部合格
	是
	原样
	/

	18
	钥匙控制器
	GB 7247.1-2012
	4.6
	全部合格
	是
	原样
	/

	19
	标记
	GB 7247.1-2012 
	5（条款5.8除外）
	全部合格
	是
	原样
	/

	20
	激光峰值波长
	YY 0845-2011产品技术要求
	5.2.1
	全部合格
	是
	原样
	仅半导体激光光动力治疗机适用

	21
	最大输出功率
	YY 0845-2011 
	5.2.4.1
	全部合格
	是
	原样
	仅半导体激光光动力治疗机适用

	22
	输出功率调节
	YY 0845-2011 
	5.2.4.2
	全部合格
	是
	原样
	仅半导体激光光动力治疗机适用

	23
	峰值波长
	YY 1289-2016 
	5.1.1
	全部合格
	是
	原样
	仅眼科半导体激光光凝仪适用

	24
	脉冲特性
	YY 1289-2016 
	5.1.5
	全部合格
	是
	原样
	仅眼科半导体激光光凝仪适用

	25
	终端输出功率（或能量）的控制
	YY 1289-2016 
	5.1.6
	全部合格
	是
	原样
	仅眼科半导体激光光凝仪适用

	26
	峰值波长
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	原样
	/

	27
	激光终端输出功率
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	原样
	/

	28
	脉冲特性
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	原样
	/


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.以本方案中项目名称出具检验报告。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

46．Nd:YAG激光治疗机

一、检验依据

（一）GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》；

（二）GB 9706.222-2022《医用电气设备 第2-22部分：外科、整形、治疗和诊断用激光设备的基本安全和基本性能专用要求》或GB 9706.20-2000 《医用电气设备 第2部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求》；

（三）GB 7247.1-2012 《激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求》；

（四）YY 0789-2010 《Q开关Nd:YAG激光眼科治疗机》；

（五）YY 0307-2011 《连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机》；

（六）YY 1300-2016 《激光治疗设备 脉冲掺钕钇铝石榴石激光治疗机》；

（七）YY 1475-2016 《激光治疗设备 Q开关掺钕钇铝石榴石激光治疗机》；

（八）产品技术要求（或注册产品标准）。

二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	输入功率
	GB 9706.1-2020
	4.11
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	2
	阻抗及载流能力
	GB 9706.1-2020
	8.6.4
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	3
	漏电流和患者辅助电流
	GB 9706.1-2020
	8.7
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，不进行潮湿预处理

	4
	激光准备就绪指示器
	GB 9706.222-2022
	201.10.4.101 d）
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	5
	激光发射指示器
	GB 9706.222-2022
	201.10.4.101 e）
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	6
	控制器和仪表的准确性
	GB 9706.222-2022
	201.12.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	7
	紧急激光终止器
	GB 9706.222-2022
	201.12.4.4.101
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	8
	待机/准备就绪装置
	GB 9706.222-2022
	201.10.4.101 g）
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	9 
	输入功率
	GB 9706.1-2007
	7
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	10 
	保护接地阻抗
	GB 9706.1-2007
	18f)
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	11 
	连续漏电流和患者辅助电流
	GB 9706.1-2007
	19
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，不进行潮湿预处理

	12 
	激光准备指示器
	GB 9706.20-2000
	32d)
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	13
	激光辐射发射指示器
	GB 9706.20-2000
	32e)
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	14
	控制器件和仪表的准确性
	GB 9706.20-2000
	50.2
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	15 
	紧急激光终止器
	GB 9706.20-2000
	51.101
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	16
	待机/准备
	GB 9706.20-2000
	56.101
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	17
	遥控联锁连接器
	GB 7247.1-2012 
	4.4
	全部合格
	是
	原样
	/

	18
	钥匙控制器
	GB 7247.1-2012
	4.6
	全部合格
	是
	原样
	/

	19
	标记
	GB 7247.1-2012 
	5（条款5.8除外）
	全部合格
	是
	原样
	/

	20
	激光波长
	YY 0789-2010 
	4.2.1
	全部合格
	是
	原样
	仅眼科治疗机适用

	21
	激光脉冲/脉冲串的终端输出能量
	YY 0789-2010 
	4.2.4
	全部合格
	是
	原样
	仅眼科治疗机适用

	22
	激光波长
	YY 0307-2011 
	5.1.1
	全部合格
	是
	原样
	仅连续工作模式适用

	23
	终端激光输出功率
	YY 0307-2011 
	5.1.4
	全部合格
	是
	原样
	仅连续工作模式适用

	24
	激光波长
	YY 1300-2016 
	5.1.1
	全部合格
	是
	原样
	仅自由振荡脉冲工作模式适用

	25
	激光终端脉冲能量/脉冲串能量
	YY 1300-2016 
	5.1.4
	全部合格
	是
	原样
	仅自由振荡脉冲工作模式适用

	26
	激光波长
	YY 1475-2016 
	4.2.1
	全部合格
	是
	原样
	仅非眼科治疗机调Q工作模式适用

	27
	激光终端脉冲输出能量范围
	YY 1475-2016 
	4.2.4.2
	全部合格
	是
	原样
	仅非眼科治疗机调Q工作模式适用

	28
	激光脉冲全宽
	YY 1300-2016 
	5.1.7
	全部合格
	是
	原样
	/

	29
	激光脉冲串全宽
	YY 1300-2016 
	5.1.8
	全部合格
	是
	原样
	/

	30
	激光脉冲重复频率或脉冲间隔
	YY 1300-2016 
	5.1.9
	全部合格
	是
	原样
	/

	31
	激光脉冲串重复频率或脉冲串间隔
	YY 1300-2016 
	5.1.10
	全部合格
	是
	原样
	/

	32
	激光波长
	YY 1475-2016 
	4.2.1
	全部合格
	是
	原样
	/

	33
	激光脉冲持续时间（脉冲宽度）
	YY 1475-2016 
	4.2.3.2
	全部合格
	是
	原样
	/

	34
	激光脉冲重复频率
	YY 1475-2016 
	4.2.3.3
	全部合格
	是
	原样
	/

	35
	激光终端脉冲输出能量范围
	YY 1475-2016 
	4.2.4.2
	全部合格
	是
	原样
	/

	36
	激光治疗面能量密度
	YY 1475-2016 
	4.2.4.3
	全部合格
	是
	原样
	/


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.以本方案中项目名称出具检验报告。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

47．眼科超声诊断设备

一、检验依据

（一）GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》；

（二）GB 9706.237-2020《医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备的基本安全和基本性能专用要求》或GB 9706.9-2008《医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备安全专用要求》

（三）产品技术要求（或注册产品标准）。

二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	输入功率
	GB 9706.1-2020
	4.11
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	2
	指示灯颜色
	GB 9706.1-2020
	7.8.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	3
	漏电流和患者辅助电流（工作温度下））
	GB 9706.1-2020
	8.7
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，不进行潮湿预处理

	4
	患者漏电流和患者辅助电流（工作温度下）
	GB 9706.237-2020
	201.8.7.4.7、
201.8.7.4.8
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，不进行潮湿预处理

	5
	指示灯和按钮
	GB 9706.1-2007
	6.7
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为准

	6
	输入功率
	GB 9706.1-2007
	7.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	7
	连续漏电流和患者辅助电流（工作温度下）
	GB 9706.1-2007
	19
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，不进行潮湿预处理

	8
	连续漏电流和患者辅助电流（工作温度下）
	GB 9706.9-2008
	19
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，不进行潮湿预处理


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.以本方案中项目名称出具检验报告。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

48．眼科超声手术设备

一、检验依据

（一）GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》；

（二）产品技术要求（或注册产品标准）。

二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1 
	输入功率
	GB 9706.1-2020
	4.11
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	2 
	电源开关
	GB 9706.1-2020
	7.4.1
	全部合格
	是
	原样
	标记耐久性试验不予复检；

以产品技术要求引用标准为依据

	3
	指示灯和控制器
	GB 9706.1-2020
	7.8
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	4 
	阻抗及载流能力
	GB 9706.1-2020
	8.6.4
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	5 
	输入功率
	GB 9706.1-2007
	7.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	6 
	控制器和仪表的标记
	GB 9706.1-2007
	6.3
	全部合格
	是
	原样
	标记耐久性不予复检；
以产品技术要求引用标准为依据

	7 
	指示灯和按钮
	GB 9706.1-2007
	6.7
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为准

	8 
	保护接地阻抗
	GB 9706.1-2007
	18f)
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.以本方案中项目名称出具检验报告。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

49．输液泵

一、检验依据

（一）GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

（二）GB 9706.224-2021《医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器的基本安全和基本性能专用要求》或GB 9706.27-2005《医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求》

（三）产品技术要求（或注册产品标准）。
二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	输入功率
	GB 9706.1-2020
	4.11
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据　

	2
	指示灯和控制器
	GB 9706.1-2020
	7.8
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	3
	指示器
	GB 9706.224-2021
	201.15.4.4
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据　

	4
	声音暂停时间
	GB 9706.224-2021
	208.6.3.3.2.102
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据　

	5
	输入功率
	GB 9706.1-2007
	7.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	6
	指示器
	GB 9706.1-2007
	56.8
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据　

	7
	可听和可视报警
	GB 9706.27-2005
	51.107b)
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	8
	可听和可视报警
	GB 9706.27-2005
	51.107c)
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	9
	指示灯
	GB 9706.27-2005
	56.8
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据　


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

50． 电动吸引器
一、检验依据

（一）GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》 

（二）产品技术要求（或注册产品标准）。
二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	输入功率
	GB 9706.1-2020
	4.11
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据　

	2
	指示器
	GB 9706.1-2020
	15.4.4
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	3
	负压值
	产品技术要求(或注册产品标准)
	/
	全部合格
	是
	原样
	/

	4
	自由空气流量
	产品技术要求(或注册产品标准)
	/
	全部合格
	是
	原样
	/

	5
	输入功率
	GB 9706.1-2007
	7.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	6
	指示器
	GB 9706.1-2007
	56.8
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列序号3～4中检验项目名称来自YY/T 0636.1-2021标准。

51．电子视频喉镜

一、检验依据

（一）GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》；

（二）产品技术要求（或注册产品标准）。
二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	输入功率
	GB 9706.1-2020
	4.11
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	2
	指示灯颜色
	GB 9706.1-2020
	7.8.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	3
	漏电流和患者辅助电流（工作温度下）
	GB 9706.1-2020
	8.7
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，不进行潮湿预处理

	4
	输入功率
	GB 9706.1-2007
	7.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	5
	指示灯和按钮
	GB 9706.1-2007
	6.7
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为准

	6
	连续漏电流和患者辅助电流（工作温度下）
	GB 9706.1-2007
	19
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，不进行潮湿预处理

	7
	分辨率
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	原样
	/

	8
	照度
	产品技术要求
	/
	全部合格
	是
	原样
	/


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.以本方案中项目名称出具检验报告。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

52．生物反馈治疗设备

一、检验依据

（一）GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

（二）产品技术要求（或注册产品标准）。
二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	输入功率
	GB 9706.1-2020
	4.11
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据　

	2
	漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下）
	GB 9706.1-2020
	8.7
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，不进行潮湿预处理　

	3
	指示器
	GB 9706.1-2020
	15.4.4
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据　

	4
	输入功率
	GB 9706.1-2007
	7.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	5
	连续漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下）
	GB 9706.1-2007
	19
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，不进行潮湿预处理　

	6
	指示器
	GB 9706.1-2007
	56.8
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据　


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

53．减重步态训练系统

一、检验依据

（一）GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》或GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》；

（二）产品技术要求（或注册产品标准）。
二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	输入功率
	GB 9706.1-2007 
	7
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	2
	外壳和防护罩
	GB 9706.1-2007 
	16 a)、16e）
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	3
	保护接地、功能接地和电位均衡
	GB 9706.1-2007 
	18f)
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	4
	连续漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下）
	GB 9706.1-2007 
	19
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

不进行潮湿预处理后的试验

	5
	面、角和边
	GB 9706.1-2007 
	23
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	6
	电源中断后的复位
	GB 9706.1-2007 
	49.2
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	7
	输入功率
	GB 9706.1-2020 
	4.11
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	8
	阻抗及载流能力
	GB 9706.1-2020 
	8.6.4
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	9
	漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下）
	GB 9706.1-2020 
	8.7
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

不进行潮湿预处理后的试验

	10
	与面、角和边相关的机械危险
	GB 9706.1-2020 
	9.3
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	11
	ME设备的供电电源/供电网中断
	GB 9706.1-2020 
	11.8
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.以本方案中项目名称出具检验报告。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

54．热电复合治疗仪
一、检验依据

（一）GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》；

（二）产品技术要求（或注册产品标准）。
二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	输入功率
	GB 9706.1-2020
	4.11
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	2
	指示灯颜色
	GB 9706.1-2020
	7.8.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	3
	阻抗及载流能力
	GB 9706.1-2020
	8.6.4a）
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	4
	指示器
	GB 9706.1-2020
	15.4.4
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	5
	指示灯和按钮
	GB 9706.1-2007
	6.7
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	6
	输入功率
	GB 9706.1-2007
	7
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	7
	保护接地、功能接地和电位均衡
	GB 9706.1-2007
	18f）
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	8
	指示器
	GB 9706.1-2007
	56.8
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.以本方案中项目名称出具检验报告。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

55． 医用制氧机

一、检验依据

（一）GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》；

（二）YY 9706.269-2021《医用电气设备 第2-69部分：氧气浓缩器的基本安全和基本性能专用要求》或YY 0732-2009《医用氧气浓缩器 安全要求》；

（三）产品技术要求（或注册产品标准）。
二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	输入功率
	GB 9706.1-2020
	4.11
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	2
	指示灯和控制器
	GB 9706.1-2020 
	7.8
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	3
	累计运行时间的指示
	YY 9706.269-2021 
	201.104
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	4
	出口压力
	YY 9706.269-2021 
	201.12.1.104
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据；仅测正常状态下连续流量模式

	5
	输入功率
	GB 9706.1-2007 
	7.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	6
	指示灯的颜色
	GB 9706.1-2007 
	6.7a）
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	7
	时间指示器
	YY 0732-2009 
	56.8 2）
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	8
	出口压力
	YY 0732-2009 
	50.8
	全格部合
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定为不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中如涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

56．血氧仪

一、检验依据

（一）GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》；
（二）YY 9706.261-2023《医用电气设备 第2-61部分:脉搏血氧医设备的基本安全和基本性能专用要求》或YY 0784-2010《医用电气设备 医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求》；

（三）产品技术要求（或注册产品标准）。

二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	IP分类
	GB 9706.1-2020
	7.2.9
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	2
	应用部分
	GB 9706.1-2020
	7.2.10
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	3
	控制装置
	GB 9706.1-2020
	7.4.2
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	4
	设备或设备部件的外部标记
	GB 9706.1-2007
	6.1 l）
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	5
	测量的单位
	YY 9706.261-2023
	201.7.4.3
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	6
	脉率准确度
	YY 9706.261-2023
	201.12.1.104
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	7
	脉率准确度
	YY 0784-2010
	50.104
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	8
	显示值
	YY 0784-2010
	6.1 aa)
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.以本方案中项目名称出具检验报告。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

57．智能臂式电子血压计
一、检验依据

（一）GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
（二）YY 9706.230-2023《医用电气设备第2-30部分:自动无创血压计的基本安全和基本性能专用要求》或YY 0670-2008《无创自动测量血压计》

（三）产品技术要求（或注册产品标准）。

二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	IP分类
	GB 9706.1-2020
	7.2.9
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	2
	应用部分
	GB 9706.1-2020
	7.2.10
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	3
	控制装置
	GB 9706.1-2020
	7.4.2
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	4
	设备或设备部件的外部标记
	GB 9706.1-2007
	6.1 l）
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	5
	结构
	YY 9706.230-2023
	201.101.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	6
	测量和显示范围
	YY 9706.230-2023
	201.12.1.101
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	7
	环境条件下压力计的误差限值
	YY 9706.230-2023
	201.12.1.102
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	8
	袖带标识
	YY 0670-2008
	4.2.4.4
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	9
	量程
	YY 0670-2008
	4.5.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	10
	压力传感器准确性
	YY 0670-2008
	4.5.4
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.以本方案中项目名称出具检验报告。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

58．血糖测试仪

一、检验依据

（一）GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》；或GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》；或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》；

（二）YY 0648-2008《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-101部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求》； 

（三）产品技术要求（或注册产品标准）。

二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	标识
	GB4793.1-2007
	5.1，5.2，5.3
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，“标记的耐久性试验”项目不予复检

	2
	正常条件下的值
	GB4793.1-2007
	6.3.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	3
	电池和电池的充电
	GB4793.1-2007
	13.2.2
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	4
	标识
	YY 0648-2008
	5.1.2
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	5
	警告标志
	YY 0648-2008
	5.2
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	6
	控制器和仪表的标记
	GB 9706.1-2020
	7.4
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，“标记耐久性试验”项目不予复检

	7
	漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下）
	GB 9706.1-2020
	8.7
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，不进行潮湿预处理

	8
	控制器和仪表的标记
	GB 9706.1-2007
	6.3
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，“标记耐久性试验”项目不予复检

	9
	连续漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下）
	GB 9706.1-2007
	19
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，不进行潮湿预处理


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.以本方案中项目名称出具检验报告。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

5. YY 0648-2008适用于引用GB4793.1-2007的产品技术要求。

59．电动轮椅车

一、检验依据

（一）GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》 

（二）产品技术要求（或注册产品标准）。
二、检验项目

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	输入功率
	GB 9706.1-2020
	4.11
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据　

	2
	漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下)
	GB 9706.1-2020
	8.7
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，不进行潮湿预处理

	3
	最大速度
	产品技术要求(或注册产品标准)
	/
	全部合格
	是
	原样
	/

	4
	水平路面制动
	产品技术要求(或注册产品标准)
	/
	全部合格
	是
	原样
	/

	5
	最大安全坡度制动
	产品技术要求(或注册产品标准)
	/
	全部合格
	是
	原样
	/

	6
	充电时抑制行驶
	产品技术要求(或注册产品标准)
	/
	全部合格
	是
	原样
	/

	7
	输入功率
	GB 9706.1-2007
	7.1
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据

	8
	连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下)
	GB 9706.1-2007
	19
	全部合格
	是
	原样
	以产品技术要求引用标准为依据，不进行潮湿预处理


三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列序号3～6中检验项目名称来自GB/T 12996-2012。
60．热敷贴

一、检验依据

（一）YY0060-2018《热敷贴（袋）》；

（二）产品技术要求（或注册产品标准）。

	序号
	检验项目
	所属标准
	条款
	判定原则
	是否允许复检
	复检样品
	备注

	1
	密封性
	YY0060-2018
	5.3
	全部合格
	是
	留样
	

	2
	最高温度
	YY0060-2018
	5.8.1
	全部合格
	是
	留样
	

	3
	升温时间
	YY0060-2018
	5.8.2
	全部合格
	是
	留样
	

	4
	持续时间
	YY0060-2018
	5.8.3
	全部合格
	是
	留样
	

	5
	温度保证时间
	YY0060-2018
	5.8.4
	全部合格
	是
	留样
	


二、检验项目

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.以本方案中项目名称出具检验报告。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

天津市药品监督管理局
                  2024年8月2日印发
—2—


